Контрольные вопросы по теме «Электротерапия»

- Объясните механизм действия дарсонвализации.

- Устройство аппарата Искра 1.

- Методика отпуска процедуры.

- Укажите показания и противопоказания для дарсонвализации.

- Назовите вакуумные электроды, применяемые для лечения различных видов патологий.

- В чем заключается лечебное действие э.п. УВЧ?

- Устройство аппарата УВЧ–30-2.

- Методика отпуска процедуры.

- Укажите показания для лечения электрическим полем УВЧ.

- Перечислите противопоказания при отпуске процедуры э.п. УВЧ.

Ответы:

- Дарсонвализация – это метод лечения переменным импульсным током высокой частоты (100 - 400 кГц), высокого напряжения (10 - 100 кВ) и малой силы (10 - 15 мА). Основным действием является возникающий электрический разряд между электродом и телом пациента. При увеличении расстояния от тела до электрода электрический разряд обладает более раздражающим или прижигающим действием.

Действие дарсонвализации: обезболивание, стимуляция обменных процессов, усиление кровообращения, газового обмена. Незначительный тепловой эффект.

- На передней панели аппарата Искра 1 находится: вольтметр; индикатор включения (глазок лампы); переключатель “сеть”, для включения аппарата и компенсации падения напряжения; переключатель “мощность”, для регулирования напряжения на выходе аппарата; гнездо подключения резонатора; резонатор; набор вакуумных электродов.

- Проверить соответствие переключателя напряжения питания и сетевых предохранителей с имеющимся в сети напряжением, заземлить прибор и подключить резонатор к аппарату. Установить  ручки «сеть» и «мощность» в крайние левые положения,  вставить необходимый электрод в гнездо резонатора, включить в сеть вилку сетевого шнура. Повернуть ручку «сеть» по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка вольтметра не установится в пределах цветного сектора шкалы и прогреть прибор 2 мин. Приложить электрод к выбранному для лечения участку тела или ввести его в полость, поворачивать по часовой стрелке ручку «мощность» до получения необходимой интенсивности разряда. При накожном воздействии (шерстный покров при этом не удаляется) плавно перемещать электрод по поверхности тела. По окончании процедуры ручку «мощность» вывести в крайнее левое положение, снять электрод с больного животного, аппарат выключить ручкой «сеть», а сетевой шнур отключить от сети.	               Проводить ежедневно или через день, по 10-15 мин. Курс лечения 10-15 процедур.

- Показания для дарсонвализации :

-Долго незаживающие раны

-Нарушение общего обмена веществ

-Фурункулез

-Суставные боли

-Язвы

-Рахит

-Отиты

-Заболевания периферических нервов

-Вагиниты

Противопоказания для дарсонвализации:

-Злокачественные новообразования

-Наличие металлических предметов (штифтов или осколков) в области проведения процедуры

-Индивидуальная непереносимость электрического тока

-Сердечно-сосудистая недостаточность

5)	Виды вакуумных электродов для аппарата Искра 1: большой и малый грибовидные, ректальный, десенный, большой и малый влагалищные, ушной, расческа.

6)	 УВЧ или ультравысокочастотная терапия – лечебный метод, при котором на ткани воздействуют переменным электромагнитным полем ультравысокой частоты ( 40-68 МГц). Электромагнитное поле подводят к пациенту с помощью конденсаторных пластин. Механизм действия УВЧ – образование тепла внутри тканей, успокаивающий и болеутоляющей эффект, изменение электрического заряда клеточных мембран и структуры коллоидных клеток.

7)	На передней панели аппарат УВЧ-30-2 находится измерительный прибор, кнопка “сеть”, для включения аппарата; сигнальная лампа над кнопкой ”сеть”; ручка “мощность”, для включения высокого напряжения и регулировки выходной мощности аппарата; ручка “настройка”,  для настройки выходного контура.

8)	Для начала необходимо выбрать нужные по размеру конденсаторные пластины, закрепить их на теле животного над зоной воздействия с помощью резиновых бинтов или ремня, создав предварительно зазор между телом и пластинами за счет тканевых прокладок.

Подключить удлинитель к пластинам и к аппарату, при этом удлинитель не должен касаться земли или металлических предметов.

Включить сетевой шнур аппарата в розетку и включить аппарат, нажав кнопку «сеть», необходимо прогреть прибор около 1 мин. Установить выходную мощность повернув ручку «мощность» по часовой стрелке в положение «1»,.

Вращением ручки «настройка» добиться максимального отклонения стрелки измерительного прибора, что соответствует настройке в резонанс терапевтического контура, наличие резонанса можно проверить по свечению неоновой лампочки, поднесенной к одной из пластин.

По окончании процедуры выключить высокое напряжение, переведя ручку «мощность» в положение «0» и кнопкой  «сеть» выключить прибор.

Проводить ежедневно или через день,  по 10–15 мин. Курс лечения 10–15 процедур.

9)	Показания для УВЧ:

-Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки(раны, маститы, абсцессы)

-Заболевания мочеполовых органов и пищеварения

-Заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, бронхиты, гаймориты)

-Заболевания нервной системы (невралгии)

-Заболевания опорно-двигательного аппарата(суставов, мышц, сухожилий, слизистых сумок)

-Профилактика нагноений при ранах

10)	Противопоказания для УВЧ:

-Злокачественные новообразования

-Острые гнойные воспалительные процессы

-Лихорадка

-Отеки легких и головного мозга

-Сепсис

-Декомпенсация гемоциркуляции

-Декомпенсированные пороки сердца

-Травматический ретикулоперикардит у КРС